## Slide 1: Метрологический контроль результатов измерений испытательных лабораторий
Начальник Отдела метрологического контроля и стандартизации, к.х.н. Моисеева Евгения Сергеевна
E-mail: fox-80@yandex.ru
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России

## Slide 2: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

## Slide 3: Основное содержание стандарта
П.4 Требования к менеджменту
4.1 Организация
4.2 Система менеджмента
П.5 Технические требования
4.3 Управление документацией
4.4 Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов
4.5 Заключение субподрядов
4.6 Приобретение услуг и запасов
4.7 Обслуживание заказчиков
4.8. Претензии
4.9 Управление работами по испытаниям
4.10 Улучшение
4.11-4.12 Корректирующие и предупреждающие действия
4.13Управление записями
4.14 Внутренние проверки
4.15 Анализ со стороны руководства
5.1 Общие положения
5.2 Персонал
5.3 Помещения и условия окружающей среды
5.4. Методы испытания и оценка их пригодности
5.5 Оборудование
5.6 Прослеживаемость измерений
5.7 Отбор образцов
5.8 Обращение с объектами испытаний
5.9 Обеспечение качества результатов испытаний
5.10 Отчетность о результатах

## Slide 4: Методы испытания и оценка их пригодности
Лаборатория в своей работе должна использовать методы и процедуры, соответствующие области ее деятельности, которые отвечают потребностям заказчиков
Все инструкции, стандарты, относящиеся к работе лаборатории, должны быть актуализированы и доступны для персонала на месте осуществления деятельности
Отступление от методов допускается только при условии документального оформления, технического обоснования, одобрения и согласия заказчика

## Slide 5: Нормативная документация термины и определения
ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта аналитический. Термины и определения»
Метод анализа вещества (материала) (объекта аналитического контроля): Способ получения информации о химическом составе вещества (материала) объекта аналитического контроля на основе одного или нескольких принципов анализа вещества (материала)
РМГ 61-2003 ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки
Методика количественного химического анализа; методика анализа: Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов количественного химического анализа (далее - результаты анализа) с установленными характеристиками погрешности (неопределённости)

## Slide 6
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений
Методика выполнения измерений (МВИ): Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью (неопределенностью)
Согласно ГОСТ Р 52361-2005 Оценка пригодности методики анализа вещества (материала) (validation) заключается в представлении объективных свидетельств того, что методика анализа может быть применена для конкретного объекта или группы объектов.

## Slide 7: Этапы оценки пригодности анализа со стороны пользователя
Пользователь стандартизованных методик
применение за пределами целевой области распространения
Проверка возможности удовлетворить требования заказчика с помощью используемой методики
расширение и модификация
Подтверждение пригодности

## Slide 8: Задача лаборатории
Проверить наличие необходимых условий для проведения анализа;
Осуществить контроль соответствия операций и правил, реализуемых в лаборатории в процессе анализа, требованиям НД;
Провести экспериментальную проверку возможности получения в лаборатории результатов анализа с точностью, отвечающим требованиям НД на методику

## Slide 9: Пути решения
Оценивание в ходе специального эксперимента в лаборатории показателей качества результатов анализа и проверка их соответствия показателям качества методики
(РМГ 76-2004 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа. Приложение Б,В)
Проверка соответствия повторяемости результатов анализа и лабораторного смещения при реализации методики в лаборатории требованиям НД
( Р 50.1.060-2006 Статистические методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводимости и правильности при оценке неопределенности измерений)

## Slide 10: 5.6 Прослеживаемость измерений
Оценка Качества (точности) результатов измерений
Оценка единства измерений (прослеживаемость)
Используются характеристики погрешности измерений
Используются характеристики погрешности передачи размера единицы величины, регламентированных в нормативных документах по обеспечению единства измерений.

## Slide 11: Прослеживаемость-неразрывная цепь сличений
5.6.1. Все средства измерений должны быть поверены или калиброваны, испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке.
Для международного признания результатов деятельности ИЛ и обеспечения прослеживаемости измерений поверку и калибровку средств измерений рекомендуется осуществлять в организациях, являющихся подписантами Взаимного признания договоренностей (Mutual Recognition Arrangement).
5.6.2. ИЛ должна иметь документированные процедуры технического обслуживания и проверки технического состояния используемых средств испытаний (включая источники автономного питания), а также график поверки средств измерений и график аттестации испытательного оборудования.

## Slide 12
При проведении испытаний не всегда возможно достичь прослеживаемости к системе СИ; в таких случаях прослеживаемость может быть достигнута использованием утвержденных методов испытаний, откалиброванного оборудования и сертифицированных эталонов.
В тех случаях, когда значение определяется эмпирическим путем, измерение может быть легко прослежено к результату примененного конкретного метода испытаний (например, содержание жиров, определение числа колоний микроорганизмов).

## Slide 13: 5.9. Обеспечение качества результатов
Лаборатория должна иметь процедуры управления качеством, позволяющие контролировать достоверность выполняемых испытаний. Результаты должны регистрироваться с целью выявления тенденций. Если это представляется возможным, то для анализа результатов следует применять статистические методы. Этот контроль должен планироваться и анализироваться.
Данные по обеспечению качества нужно анализировать и, если они не вписываются в определенные критерии, нужно принять плановые меры, которые устранят проблемы и предупредят представление неправильных результатов.

## Slide 14: Контроль качества результатов включает:
Условия для проведения анализов
Требования НД на метод исследования
Проверка приемлемости результатов единичных анализов, получаемых в условиях повторяемости (проводится лаборантом)
Оперативный контроль процедуры анализа
осуществляется лаборантом по определенному плану, а также в случае отклонений от нормального хода процесса, в том числе по причине ввода приборов после ремонта и поверки, смены партии реактивов, использования медианы в качестве результата рабочей пробы и др.
Контроль факторов окружающей среды (температура, влажность, и т.п.)
Исправность оборудования, наличие поверок на СИ и свидетельств об аттестации вспомогательного оборудования
Для контроля стабильности результатов анализа рабочих проб, выполняемого по определенной методике, проводят контрольные определения в соответствии с выбранным алгоритмом контроля
Контроль стабильности результатов измерений
Внешний контроль качества результатов
Участие испытательной лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях

## Slide 15: Проверка приемлемости результатов анализа

## Slide 16
Показатель |  |  |  | 
Прецизионность | + | + | - | -
Правильность | + | - | + | -
Точность | + | - | - | -

## Slide 17: Проверка приемлемости результатов анализа
ГОСТ Р ИСО 5725- 6-2002 «ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ»
Часть 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТОЧНОСТИ НА ПРАКТИКЕ
Цель проведения контроля приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (сходимости) - выявление и исключение из результатов текущих измерений грубых промахов, предотвращение выдачи недостоверных результатов КХА
rк = Xmax - Xmin
где Xmax - максимальный результат параллельных определений;
Xmin - минимальный результат параллельных определений.
Результат контроля повторяемости признают удовлетворительным, если выполняется неравенство: rк ≤r
где r – предел повторяемости (норматив контроля сходимости), указанный в прописи методики.

## Slide 18
Стоп
В качестве результата устанавливается среднее по двум: Х=(Х1+Х2)/2
В качестве результата устанавливается среднее по четырем: Х=(Х1+Х2 +Х3+Х4)/2
Старт
Выполнить два единичных измерения, получив результаты Х1 и Х2
│Х1-Х2│≤r
Да
Определить r=СR0,95=2,8σr
Выполнить еще два единичных измерения, получив результаты Х3 и Х4
Определить r=СR0,95=3,6σr
Расположить Х1 … Х4 в порядке возрастания
│Х4 –X1│≤СR0,95
Да
В качестве результата устанавливается медиана: Х=(Х2+Х3)/2
Нет
Нет

## Slide 19
Контролируется (проверяется) только повторяемость.
Результатом проверки приемлемости является установление результата измерения.
Количество единичных измерений, по которому определяется результат измерения, зависит от хода проверки приемлемости.
Результат измерения может выражаться не только в виде среднего, но и в виде медианы.

## Slide 20: Внутренний оперативный контроль прецизионности и точности (ВОК)
РМГ 76-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»
Контроль воспроизводимости (внутрилабораторной прецизионности) осуществляют в соответствии с Графиком внутреннего контроля
Для контроля воспроизводимости проводят эксперимент с целью получения результатов анализов одного и того же показателя в одной и той же пробе в максимально различных условиях (условия воспроизводимости):
-в разное время;
-разными средствами измерений;
-разными исполнителями.

## Slide 21
По результатам анализов рассчитывают фактическое расхождение внутрилабораторной прецизионности (Rпл) по формуле:
Rпл =max - min
где max и min - максимальный и минимальный результаты анализа, полученные в условиях внутрилабораторной прецизионности.
Результат контроля внутрилабораторной прецизионности считают удовлетворительным, если выполняется следующее неравенство:
Rпл ≤Rл
где Rл – предел внутрилабораторной прецизионности, который устанавливают в лаборатории по РМГ 76-2004 или принимают по формуле: Rл = 0,84 R
где R - предел внутрилабораторной прецизионности для 2-исполнителей.

## Slide 22
Прецизионность
Повторяемость
Промежуточная прецизионность
(внутрилабораторная)
Воспроизводимость

## Slide 23: Контроль точности
Контроль точности в лабораториях проводят:
с применением стандартных образцов (СО);
методом добавок;
методом разбавлений;
методом сочетания разбавления и добавки.
Образцами для контроля являются стандартные образцы (СО) или аттестованные смеси (АС), близкие по составу анализируемым пробам. Погрешность аттестованного значения СО или АС не должна превышать третьей части характеристики погрешности результатов КХА

## Slide 24: Контроль точности с использованием СО (АС)
NB! Если предварительно установлено, что в анализируемой пробе отсутствует определяемый компонент, то образцами для контроля точности может служить реальная проба с добавками ГСО определяемого компонента в диапазоне определяемых концентраций.
Kк≤К
где Кк- фактическое расхождение между результатом измерения (Х’) и аттестованным значением образца для контроля (С).
Kк=Х’-С
К =Δ , (при Р=0,95) – в случае, если в НД на МВИ не приведен норматив контроля К

## Slide 25: Контроль точности методом добавок
Образцами для контроля являются пробы реально анализируемых объектов с добавкой ГСО или АС определяемого компонента.
Кк = Х’ – (Хисх + С) ≤К
где Х’ – результат анализа контрольной пробы (пробы с добавкой);
Хисх – результат анализа исходной пробы без добавки;
С – величина добавки
– в случае, если в НД на МВИ не приведен норматив контроля К

## Slide 26: Контроль точности методом разбавлений
Кк= /RХ’ – Xисх/ ≤К
где Х’ – результат анализа разбавленной пробы;
R – коэффициент разбавления
Значение Хисх/R должно находиться в пределах диапазона методики.
– в случае, если в НД на МВИ не приведен норматив контроля К

## Slide 27: Контроль точности методом сочетания разбавления и добавки
Кк = /X” + (R-1)Х’ – Xисх - С/ ≤К
где Х’ – результат анализа разбавленной пробы;
X” – результат анализа разбавленной пробы с добавкой;
C - величина добавки;
R – коэффициент разбавления.
– в случае, если в НД на МВИ не приведен норматив контроля К

## Slide 28: Контроль стабильности

## Slide 29
Контрольные карты Шухарта
-погрешность результатов анализа
-внутрилабораторная прецизионность
-повторяемость результатов параллельных определений
Периодическая проверка подконтрольной процедуры выполнения анализа
Выборочный статистичес-кий контроль
По альтернативному признаку

## Slide 30
Выбор алгоритма проведения контрольной процедуры зависит:
контролируемого показателя качества результатов анализа (повторяемость, внутрилабораторная прецизионность, точность);
наличие средств контроля (СО, АС и т.п.);
специфики метода анализа;
….

## Slide 31: Периодическая проверка подконтрольности процедуры выполнения анализа с применением образцов для контроля
Основан на нескольких (не менее 5) контрольных процедурах
однократный контроль (выполняемый перед рутинными измерениями)
ППППА
Усредненная модель оперативного контроля и контроля с использованием контрольных карт

## Slide 32: Методы контроля регламентированные РМГ 76
с использованием образцов для контроля;
с применением метода добавок при использовании одной рабочей пробы, которая должна быть стабильной на протяжении всех контрольных измерений;
с применением метода добавок при использовании разных рабочих проб, что требуется, если они нестабильны.

## Slide 33
Определить значение С и погрешности δс
Определить показатель погрешности Δл=Δл(С)
Δл/3≥ δс
ДА
Фиксируется предупреждение
нет
Очередное контрольное измерение
Контроль повторяемости
нет
Хср=(Х1+Х2+…+Хn)/N
Рассчитать Хср, Sx и Θл. Рассчитать нормативы контроля К вп и Кп
да
Sx≤ Квп
Θл ≤ Кп
ДА
Корректирующие мероприятия по нарушению контроля
нет
Фиксируются удовлетворительные результаты контрольной процедуры
Пауза для соблюдения условий прецизионности

## Slide 34: Метод выборочного статистического контроля
Основан на сравнении общего количества превышений со специальными контрольными (приёмочными и браковочными) числами.
В РМГ76 для выборочного статистического контроля регламентировано две схемы выборки: обеспечивающая AQL (acceptable quality level (приемлемый уровень качества) 10% – для очень ответственных измерений, например экологических, – и 6,5% – для остальных измерений, в частности для промышленных. Выбранный уровень качества задаёт не только контрольные числа, но и объём выборки.

## Slide 35: План ВСК прецизионности и погрешности результатов
Определение числа результатов за контрольный период
Задание предела приемлемого качества и уровня контроля
Выбор нормативов контроля: приемочного числа h, браковочного числа h’
Установление объема выборки контрольных измерений, n

## Slide 36
При контроле внутрилабораторной прецизионности:
формируется выборка из n рабочих проб
При контроле погрешности:
Выполнение n контрольных процедур с использованием стандартных образцов
Установление числа несоответствующих результатов, hк
Принятие решения
Сравнение hк с h
При hк<h внутрилабораторная прецизионность и погрешность результатов удовлетворительная
При hк>h’ внутрилабораторная прецизионность и погрешность результатов неудовлетворительная

## Slide 37: Контрольные карты Шухарта
Являются графическим средством статистического анализа изменчивости процессов.
Основная цель КК – обнаружить неестественные изменения данных, характеризующих повторяющийся процесс, и дать критерий для обнаружения отсутствия в нём статистической управляемости. Процесс находится в статистически управляемом состоянии, если изменчивость в нём вызвана только случайными причинами.

## Slide 39
В процедуре ВЛК используются стандартные карты, а именно:
· R-карты – для КК повторяемости и внутрилабораторной прецизионности (далее прецизионности);
· карты скользящих размахов – для КК прецизионности в методе с использованием (одного) ОК;
· X-карты – для КК погрешности;
· КУСУМ-карты – для контроля систематической погрешности с использованием ОК.

## Slide 40
Контроль стабильности повторяемости
Контроль стабильности внутрилабораторной прецизионности
Контроль стабильности точности (правильности)

## Slide 41
На контрольную карту наносят в виде горизонтальных прямых среднюю линию и пределы - предел действия и предел предупреждения. Выход результата за эти пределы свидетельствует о нестабильности процесса измерений.
Для каждой МВИ разрабатывают контрольную карту (карту Шухарта) и рассчитывают среднюю линию и контрольные пределы:
средняя линия СЛ= 1,128*σRл
предел действия ПД= 3,686*σRл;
предел предупреждения ПП= 2,834*σRл.
Критерии оценки стабильности анализа приведены в разделе 7 ГОСТ Р 50779.42- 99 и разделе 6.3.4 РМГ 76-2014.

## Slide 42: Карта повторяемости
За результат контрольной процедуры (РКП) принимается:
РКП=│Х1-Х2│
СЛ=1,128*σr
ПП=2,834*σr
ПД=3,686*σr
Расчет характеристики погрешности σr’:
’
σr’≤σr – результат стабильности

## Slide 43: Карта внутрилабораторной прецизионности
За результат контрольной процедуры (РКП) принимается:
РКП=│ │
СЛ=1,128*
ПП=2,834*
ПД=3,686*
Расчет характеристики погрешности ’:
’
’≤ – результат стабильности

## Slide 44: Карта точности
За результат контрольной процедуры (РКП) принимается:
РКП=│ │
СЛ=0
ПП=±
ПД=±1,5*
Расчет характеристики погрешности ’:
’
’≤– результат стабильности

## Slide 45: Примеры записи результатов измерений (МИ 1317-2004)
45

## Slide 46: Способы представления результатов анализов

## Slide 47: Благодарю за внимание!