## Продление сроков годности
Эксперимент по проверки пригодности реактива к применеию и продлению сроков годности
Определяемый компонент | Дата выполнения анализа | ФИО исполнителя | Концентрации, мг/дм3 |  |  |  | Отклонение,
|  |  | Введено в пробу Cо | C1 найдено | C2 найдено | Среднее
Хлорид-ион | 2016-08-15 | Иванов И.И. | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | -0.3
| 2016-08-16 | Смирнов А.А. |  | 19.9 | 19.65 | 19.775 | -0.225
| 2016-08-17 | Иванов И.И. |  | 20.2 | 20.05 | 20.125 | 0.125
| 2016-08-19 | Смирнов А.А. |  | 19.7 | 19.6 | 19.65 | -0.35
| 2016-08-23 | Иванов И.И. |  | 19.6 | 19.85 | 19.725 | -0.275
| 2016-08-25 | Смирнов А.А. |  | 19.7 | 19.45 | 19.575 | -0.425
| 2016-08-26 | Иванов И.И. |  | 20.1 | 19.8 | 19.95 | -0.05
| 2016-08-30 | Смирнов А.А. |  | 19.6 | 19.9 | 19.75 | -0.25
-1.75
Число результатов k | [6 empty] | 8
Допустимое относительное среднее квадратическое отклонение (по методике) σ, % | [6 empty] | 5.6
Допустимое абсолютное среднее квадратическое отклонение, мг/дм3 | [6 empty] | 1.12
При это максимальное отклонение , мг/дм3: | [6 empty] | 0.425
Среднее отклонение , мг/дм3 | [6 empty] | -0.21875
Рассчитываем значение критерия Смирнова-Груббса βрасч по формуле: | [6 empty] | 0.37946
Проверяем на наличие выбросов использую уже табличное значение данного критерия для 8 повторностей β0,2(8) | [6 empty] | 2.206
В случае выполнения условия , делаем вывод об отсутствие промахов | [6 empty] | промахов нет
Рассчитываем значение критерия Uрасч по формуле: | [6 empty] | 0.55243
Проверяем выполнение неравенства , где U0,05 - это табличное значение | [6 empty] | 1.96
систематическая погрешность незначима
Так как систематическая погрешность незначима, то делаем вывод: срок годности реактива серебра азотнокислого может быть продлен на один год
|∆_𝑚𝑎𝑥 |
∆ ̅
β_расч=|∆_𝑚𝑎𝑥 |/σ_абс
/
𝑈_расч=|∆ ̅ |·√𝑘/σ_абс